ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

Κωδικός Έργου: 4576

(Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού)

Δεκέμβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση                 : Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου

Ταχ. Κώδικας	: 383 34

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ:	: 24210 06413

Fax.:	: 24210 74644

Αρ. πρωτ.: 22301

Βόλος, 28.12.2012

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.  (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού και η απόσβεση του θα βαρύνει το έργο  Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Δευτέρα  14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εργαστηριακού Εξοπλισμού

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά για κάθε ομάδα (ΟΜΑΔΑ Α. Σταθμός εργασίας για μικροενέσεις εμβρύων εντόμων και ΟΜΑΔΑ Β. Θερμικός Κυκλοποιητής Πραγματικού Χρόνου) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση του υπό προμήθεια ειδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A. ήτοι 3.650,00€.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 14/04/2013 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV. Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή των ειδών και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση. Να ισχύει μέχρι 14/04/2013 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(Τεχνικές Προδιαγραφές)

ΟΜΑΔΑ Α. Σταθμός εργασίας για μικροενέσεις εμβρύων εντόμων

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α1 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ανάστροφο μικροσκόπιο |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.1.1 | Οπτικά ρυθμισμένα στο άπειρο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.2 | Βάση βαριάς κατασκευής επί της οποίας να είναι προσαρμοσμένοι ομοαξονικά ο μεγαλομετρικός και ο μικρομετρικός κοχλίας εστίασης. Το σύστημα εστίασης να έχει ακρίβεια της τάξης του 1μm. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.3 | Ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης τοποθετημένους χαμηλά ώστε η συνεχής χρήση τους να μην αποτελεί παράγοντα καταπόνησης του χειριστή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.4 | Χειριστήρια, για την μετακίνηση της τράπεζας, τη ρύθμιση της έντασης του φωτός και την εισαγωγή φίλτρων, σε απόσταση λίγων εκατοστών από τους κοχλίες εστίασης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.5 | Τριοφθάλμια κεφαλή με κλίση 45˚, με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης μεταξύ 55 και 75 mm. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360˚ . Να διαθέτει έξοδο για προσαρμογή συστημάτων φωτογράφησης με διπλή επιλογή κατανομής του φωτός 100/0 , 0/100 σε προσοφθάλμιους / φωτογραφική έξοδο αντίστοιχα. Η έξοδος της κάμερας να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο του χρήστη προς το δείγμα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.6 | Περιστρεφόμενο σύστημα περικοχλίωσης των αντικειμενικών φακών τεσσάρων (4) θέσεων, με δυνατότητα περιστροφής 360° προς τις δύο διευθύνσεις με κατάλληλη κλίση ώστε να είναι ελεύθερη η εναλλαγή τους για το εύρος μετακίνησης εστίασης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.7 | Πυκνωτή S40/0,45 κατάλληλο για φωτεινό πεδίο, αντίθεση φάσης και αντίθεση Hoffmann με απόσταση εργασίας 40mm και εστιακό άνοιγμα 0,45. Να φέρει διάφραγμα ίριδας και φορέα με δακτυλίους για αντίθεση φάσης. Να μπορεί να μετακινείται κατακόρυφα. Το μικροσκόπιο μελλοντικά να έχει δυνατότητα να εξοπλιστεί με πυκνωτή μεγαλύτερης απόστασης εργασίας S80/0.35 |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.8 | Τράπεζα παρασκευάσματος, διαστάσεων 247x230mm, η οποία να μπορεί να μετακινηθεί κατά τους άξονες Χ και Υ με διαδρομή 128x83mm Να φέρει σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων κατάλληλο για petri dish (23-68mm) και κοινά slide (έως 120mm). |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.9 | Φωτιστική πηγή LED ισχύος 10 Watt με μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών και χαμηλή τάση λειτουργίας 5 Volt. Εκ κατασκευής επικεντρωμένο φωτισμό με μεγάλη φωτεινότητα για όλους τους φακούς και έξυπνό σύστημα απενεργοποίησης σε 1 ώρα σε περίπτωση που παραμείνει ανενεργό. Η τάση τροφοδοσίας των φωτιστικών πηγών να ρυθμίζεται με ροοστάτη προσαρμοσμένο στη βάση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.10 | Δύο (2) αντικειμενικούς φακούς ρυθμισμένους στο άπειρο, επίπεδους αχρωματικούς με πλήρη χρωματική διόρθωση, κατάλληλους για φωτεινό πεδίο, και αντίθεση φάσης με τις κάτωθι μεγεθύνσεις •10x/0,22 Ph1 με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 7.8mm •20x/0,30 Ph1 Corr cover glass 0 – 2 mm, με απόσταση εργασίας 3.7- 2.4 mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.11 | Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10x/20 mm, ρυθμιζόμενο για την ανισομετροπία του παρατηρητή και κατάλληλο και για διοπτροφόρους |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.12 | Υποδοχέα φίλτρων φθορισμού στην βάση του μικροσκοπίου, ο οποίος να έχει δυνατότητα τοποθέτησης τριών φίλτρων φθορισμού για μελλοντική αναβάθμιση |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α.2 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Χειροκίνητο μικροχειριστή |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.2.1 | Υψηλή ακρίβεια σε κίνηση ΧΥΖ |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α.3 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Προγραμματιζόμενο σύστημα μικροέγχυσης |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.3.1 | Με ρυθμιζόμενη πίεση μεταξύ 0.1 και 60 Psi. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3.2 | Με δυνατότητα ρύθμισης χρόνου κατά τη μικροέγχυση |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3.3 | Με δυνατότητα ρύθμισης αριθμού μικροεγχύσεων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3.4 | Με μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3.5 | Να συμπεριλαμβάνει διακόπτη (χειριστήριο) ποδός. |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α.4 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Αντικραδασμική βάση στήριξης του μικροσκοπίου και του μικροχειριστή. |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.4.1 | Αντικραδασμική βάση στήριξης του μικροσκοπίου και του μικροχειριστή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α.5 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Στερεοσκόπιο φθορισμού |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.5.1 | Εργονομική τριοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 30° και σύστημα διαχωρισμού της δέσμης 0-100 %, 100-0% ανάμεσα σε προσοφθαλμίους και τρίτη φωτογραφική έξοδο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.2 | Οπτικό σύστημα τύπου Common Objective με λόγο μεγέθυνσης τουλάχιστον 10:1 ρυθμιζόμενη μεταξύ 0.8 – 8 με χρήση αντικειμενικού φακού 1x επί ποινή αποκλεισμού |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.3 | Τεχνολογία η οποία να προσφέρει συνδυασμό μεγίστης διακριτικής ικανότητας και μέγιστο βάθος πεδίου, προσφέροντας αξεπέραστες τρισδιάστατες εικόνες. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.4 | Αποχρωματική διόρθωση οπτικών με σκοπό την εξάλειψη σφαλμάτων όπως χρωματικές παραμορφώσεις, καμπύλωση του οπτικού πεδίου και σφαιρική παραμόρφωση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.5 | Τρεις οπτικούς άξονες με ξεχωριστό εσωτερικό οπτικό άξονα για τον προσπίπτοντα φωτισμό φθορισμού με σκοπό να επιτυγχάνει μέγιστη αντίθεση και απόλυτα μαύρο υπόβαθρο στην εικόνα |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.6 | Επίπεδο αποχρωματικό αντικειμενικό φακό 1 κατάλληλο για φθορισμό με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 60 mm και διάμετρο 80mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.7 | Ζεύγος προσοφθάλμιων 10/ 23mm ρυθμιζόμενο για την ανισομετρωπία |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.8 | Συνολική μεγέθυνση από 8 έως 80 με την χρήση των ανωτέρω φακών και προσοφθαλμίων |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.9 | Περιστρεφόμενο δίσκο φίλτρων/συστημάτων φθορισμού τουλάχιστον τεσσάρων (4) θέσεων |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.10 | Φίλτρο φθορισμού κατάλληλο για GFP |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.11 | Φίλτρο φθορισμού κατάλληλο για DsRED. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.12 | Κολόνα εστίασης ύψους τουλάχιστον 300 mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.13 | Αντικραδασμική βάση εργονομικού σχεδιασμού για ξεκούραστη θέση των χεριών, κατάλληλη για προσπίπτοντα φωτισμό. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.14 | Σύστημα φωτισμού με διπλά LED αριστερά και δεξιά του οργάνου, κατάλληλο για εφαρμογές προσπίπτοντα φωτισμού, με ευκάμπτους βραχίονες στήριξης και δυνατότητα ενεργοποίησης και ρύθμισης ένστασης του φωτισμού και μέσω Η/Υ (software) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.15 | Φωτιστική πηγή για εφαρμογές φθορισμού, με λάμπα υδράργυρου τουλάχιστον 100W με δυνατότητα επικέντρωσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α.6 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.6.1 | Γρήγορη με πλήρη χρωματισμό εικόνας πραγματικού χρόνου |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.2 | Δυνατότητα λήψης εικόνων κανονικής ανάλυσης 3 και 7 (scale Resolution) Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστή με ανάλυση τουλάχιστον 20481536 και 3072x2304 pixel και μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.3 | Αισθητήρας CCD τύπου CMOS με μέγεθος pixel όχι μεγαλύτερο από 3,2μm  3,2μm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.4 | 30 Bit βάθος χρώματος για την σωστή απόδοση των χρωμάτων |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.5 | 10 Bit ανάλογο – ψηφιακή μετατροπή της εικόνας για τη βέλτιστη αναπαραγωγή της |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.6 | Χρόνος έκθεσης από 0.1 msec έως 2 sec |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.7 | Μικρό μέγεθος και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.8 | Οι πληροφορίες της εικόνας να παίρνουν ψηφιακή μορφή απευθείας στην κεφαλή της κάμερας με αποτέλεσμα την βέλτιστη μείωση του θορύβου στο σήμα από τον αισθητήρα CCD. Οι εικόνες που λαμβάνουμε να μπορούν να αποθηκευτούν σαν αρχεία εικόνας με επιλογή ανάμεσα σε διάφορους τύπους αρχείων (graphic formats) μεταξύ αυτών και JPG, BMP, TIFF |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.9 | Η τροφοδοσία της κάμερας να γίνεται μέσω του υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένη Σύνδεση Firewire για ταχύτερη μεταφορά εικόνας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.10 | Το λογισμικό το οποίο θα προσφέρεται με την κάμερα να επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης (thumbnail gallery), την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου. Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μετρήσεων, σχολίων, δεικτών, λεζάντας και την επεξεργασία χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης. Να ενσωματώνει σε ένα περιβάλλον τις λειτουργίες της κάμερας και του μικροσκοπίου (απαράβατος όρος) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.11 | Περιλαμβάνεται κατάλληλος αντάπτορας C-mount για προσαρμογή της κάμερας τόσο στο μικροσκόπιο όσο και στο στερεοσκόπιο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6.12 | Η κάμερα να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το μικροσκόπιο |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Α.7 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Αυτόματη χειροκίνητη πιπέτα μικροενέσεων προνυμφών και ενηλίκων |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.7.1 | Να εγχέει με ακρίβεια ποσότητες διαλυμάτων από 2,3 nl έως 69 nl. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7.2 | Να περιέχει κατάλληλο αντάπτορα ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στα παραπάνω συστήματα μικροσκοπίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7.3 | Να περιέχει ειδικό διακόπτη (χειριστήριο) ποδός ώστε να μπορεί κανείς να πραγματοποιεί ενέσεις χωρίς τη χρήση χεριών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β. Θερμικός Κυκλοποιητής Πραγματικού Χρόνου ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) |  |  |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 4576 |  |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | Β.1 |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  | Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με ΦΠΑ) |  | 30.000,00€ |  |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πλούτωνος 26 & Αιόλου – Λάρισα ΤΚ.41221 |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | Ματθιόπουλος Κώστας |  |  |  |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  | 2410565284 |  |  |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β.1.1 | Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real Time PCR), τελευταίας γενιάς, τεχνολογίας Peltier, με μπλοκ χωρητικότητας 96 σωληναρίων PCR όγκου 0.2ml. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2 | To οπτικό σύστημα να χρησιμοποιεί λυχνίες LED για τη διέγερση και να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ακόλουθες χρωστικές: FAM, SYBR Green, VIC, HEX, TET, Cal Gold 540 και να επιτρέπει την εκτέλεση αντιδράσεων χημείας FRET |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3 | Το δυναμικό εύρος του συστήματος να είναι τουλάχιστον 10 τάξεις μεγέθους ή καλύτερο, ενώ να επιτρέπει την ανίχνευση έως και ενός αντιγράφου γονιδίου σε ανθρώπινο γονιδιωματικό DNA εξασφαλίζοντας μέγιστη ευαισθησία |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4 | Να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων θερμοκρασιακής διαβάθμισης τουλάχιστον στο εύρος 30-100οC και με προγραμματιζόμενο «παράθυρο» μεγαλύτερο των 20 οC για την εύκολη, γρήγορη και οικονομική βελτιστοποίηση νέων πρωτοκόλλων σε ένα μόνο πείραμα, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενες δοκιμές θερμοκρασιών |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.5 | Να έχει ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας τουλάχιστον 5oC/sec ή καλύτερο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.6 | Να έχει θερμοκρασιακό εύρος τουλάχιστον 0-100oC |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.7 | Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0.20 οC ή καλύτερη και ομοιομορφία θερμοκρασίας: ±0.40οC ή καλύτερη από βοθρίο σε βοθρίο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.8 | Να επιτρέπει τελικούς όγκους αντίδρασης <10μl για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.9 | Να διαθέτει λειτουργία που να υπολογίζει αυτόματα τους όγκους των συστατικών της αντίδρασης βάση αριθμού αντιδράσεων και τελικού όγκου αντίδρασης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.10 | Να δύναται η χρήση σε εφαρμογές HRMΤΜ (High Resolution Melt) με προαιρετικό λογισμικό, το οποίο να επιτρέπει αναλύσεις όπως mutation discovery / gene scanning, SNP genotyping, DNA methylation analysis, HLA compatibility typing, association (case control) studies, DNA fingerprinting κλπ |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.11 | To Λογισμικό του συστήματος να εκτελεί τουλάχιστον τα ακόλουθα: - ανάλυση πρότυπης καμπύλης με αυτόματο υπολογισμό του PCR efficiency - μελέτες γονιδιακής έκφρασης με μεθόδους ΔCt και ΔΔCt, κάνοντας χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς και υπολογίζοντας τις αποδόσεις (reaction efficiencies) πολλαπλών γονιδίων - Μελέτες γονιδιακής έκφρασης με σύγκριση αποτελεσμάτων από πολλαπλά πειράματα, χωρίς να απαιτείται η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχεία Excel - Αναλύσεις με ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς - Διαχωρισμό αλληλομόρφων και γονοτυπική ανάλυση - Ανάλυση τελικού σημείου Ανάλυση καμπύλης τήξης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.12 | Να συνοδεύεται από αντιδραστήρια εκκίνησης και κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου desktop |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.13 | Να προσφερθεί με εγγύηση δύο (2) ετών |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.14 | Να συνοδεύεται από απλό θερμικό κυκλοποιητή 96x0.2ml θέσεων με λειτουργία θερμοκρασιακής διαβάθμισης, επιτρεπτό όγκο αντίδρασης 1-100μl και ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας τουλάχιστον 4oC/sec. Η λειτουργία θερμοκρασιακής διαβάθμισης να επιτρέπει την παραμονή των δειγμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στις προγραμματισμένες θερμοκρασίες, ανεξάρτητα από το ποια θερμοκρασία επιτυγχάνεται πρώτα και ποια τελευταία |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.15 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές, πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο και να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου |  | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία |  |  |  |  | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |  |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-