ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών: Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας»

Κωδικός Έργου: 3565

Προμήθεια Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων

Οκτώβριος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Ταχ. Κώδικας	: 328 21

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 14836

Βόλος, 26/10/2011

Συνημμένα: Δύο (2)

Παραρτήματα (Α, Β)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές οικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων του έργου «Παροχή Υπηρεσιών: Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας» (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00)€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «Παροχή Υπηρεσιών: Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Υπόψη κ. Καραΐσκου Γεσθημανής

Τηλ. 2410 685718

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών: Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας»

Για προμήθεια Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον «Πίνακα Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων - Μοριακά» και στον «Πίνακα Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων - Κυτταρομετρίας Ροής» του Παραρτήματος Α’. Ειδικά για τους προμηθευτές που θα προσφέρουν αντισώματα κυτταρομετρίας ροής, θα πρέπει να προσφέρουν συνοδό εξοπλισμό (κυτταρόμετρο), οι τεχνικές προδιαγραφές του οποίου θα πρέπει να είναι εναλλακτικά σύμφωνες με μία από τις δύο επισυναπτόμενες περιγραφές.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι τμηματικός και σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο ή για μέρος των ειδών αυτών.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα οποία βρίσκονται στη Λάρισα.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A. ήτοι 3.000,00 €.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 13/02/2012 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 στη Λάρισα – ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΒΙΟΠΟΛΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΑ)

| Α/Α | ΠΡΟΪΟΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RT Primer Set για β2 μικροσφαιρίνη (Β2Μ) | 450,00 | 1 | kit |
| 2 | Platinum SYBR Green QPCR Supermnix UDG | 715,00 | 3 | kit |
| 3 | Σωληνάρια για PCR - Thermowell tubes with flat cap (500 items) | 75,00 | 8 | box |
| 4 | TBE 10x (1000 mL) | 320,00 | 3 | fl |
| 5 | Kit απομόνωσης DNA από αίμα ή μυελό των οστών | 150,00 | 15 | kit |
| 6 | Κιτ για την ποσοστική ανίχνευση του bcr-abl (p210), συμβατό με το μηχάνημα real-time PCR RJ300 ή RJ600 (Corbett Res.) Mbcr (ποσοτική ανίχνευση bcr-abl, p210) | 2.000,00 | 1 | kit |
| 7 | Rnase-DNase free eppendorf tubes (1mL, 500 itmes) | 140,00 | 8 | box |
| 8 | TRISURE διάλυμα για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 160,00 | 2 | fl |
| 9 | Transfer buffer 20x για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 40,00 | 2 | fl |
| 10 | Ficoll-Paque Plus (500mL) | 80,00 | 4 | fl |
| 11 | RT Primer Set για ποσοστική ανίχνευση Foxp3 | 450,00 | 2 | kit |
| 12 | NuPAGE Antioxidant για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 45,00 | 2 | fl |
| 13 | NuPAGE MES SDS Running buffer για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) (100 mL) | 92,00 | 2 | fl |
| 14 | NuPAGE sample Reducing agent για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 18,00 | 3 | fl |
| 15 | 15ml falcon tubes (100 items) | 140,00 | 5 | box |
| 16 | PBS 10x (1000mL) | 180,00 | 5 | fl |
| 17 | Taq DNA Polymerase (με ρυθμιστικό διάλυμα) | 90,00 | 10 | item |
| 18 | Taq Polymerase για ενίσχυση προϊόντων έως και 20.000bp | 200,00 | 1 | item |
| 19 | 100bp DNA ladder | 60,00 | 8 | item |
| 20 | DNA ladder έως 20.000bp | 200,00 | 1 | item |
| 21 | RPMI διάλυμα (500mL) | 30,00 | 5 | fl |
| 22 | Agarose 500 gr (powder) | 215,00 | 5 | box |
| 23 | kit για απομόνωση προϊόντων PCR από γέλη | 700,00 | 5 | kit |
| 24 | kit για απομόνωση προϊόντων PCR (PCR Purification kit) | 417,00 | 6 | kit |
| 25 | kit για απομόνωση προϊόντων Rna με στήλες | 270,00 | 3 | kit |
| 26 | EcoRV ένζυμο περιορισμού | 300,00 | 1 | item |
| 27 | EagI ένζυμο περιορισμού | 80,00 | 2 | item |
| 28 | NcoI ένζυμο περιορισμού | 200,00 | 2 | Item |
| 29 | AasI (DRDI), ένζυμο περιορισμού | 84,00 | 2 | item |
| 30 | BveI, ένζυμο περιορισμού | 90,00 | 2 | item |
| 31 | SfcI, ένζυμο περιορισμού | 170,00 | 2 | item |
| 32 | MnlI, ένζυμο περιορισμού | 180,00 | 3 | item |
| 33 | BtgI, ένζυμο περιορισμού | 170,00 | 2 | item |
| 34 | SmlI, ένζυμο περιορισμού | 180,00 | 2 | item |
| 35 | MboII, ένζυμο περιορισμού | 180,00 | 2 | item |
| 36 | BstUI, ένζυμο περιορισμού | 300,00 | 2 | item |
| 37 | Fnu4HI, ένζυμο περιορισμού | 180,00 | 2 | item |
| 38 | HindIII, ένζυμο περιορισμού | 40,00 | 2 | item |
| 39 | TRI Reagent (για απομόνωση RNA) (100 mL) | 200,00 | 2 | item |
| 40 | M-MLV ανάστροφή μεταγραφάση (με ρυθμιστικό διάλυμα) | 175,00 | 3 | kit |
| 41 | Rnasin αναστολέας | 70,00 | 2 | item |
| 42 | Primer Random p(DN)6 | 100,00 | 3 | item |
| 43 | dNTP set 100mM | 50,00 | 1 | kit |
| 44 | PVDF Filter Paper sandwich (20 blots) για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 220,00 | 2 | kit |
| 45 | NuPage 4-12% Bis-Tris gel για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 200,00 | 2 | kit |
| 46 | Goat anti-rabbit (20 blots) για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 330,00 | 2 | kit |
| 47 | Goat anti-mouse (20 blots) για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 330,00 | 2 | kit |
| 48 | Novex TBE Running buffer για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 79,00 | 2 | kit |
| 49 | 20% TBE Gel 10mmx15well για αποτύπωση κατά Western, με χρήση UV (αντί για φωτογραφικό φιλμ) | 349,00 | 2 | kit |
| 50 | Ethidium Bromide (15mL) | 100,00 | 4 |  |
| 51 | tips 200ul για πιπέτες τύπου Gilson (1000 tips) | 40,00 | 20 |  |
| 52 | tips 1000ul για πιπέτες τύπου Gilson (1000 tips) | 40,00 | 20 |  |
| 53 | tips 0,2-20ul για πιπέτες τύπου Gilson (1000 tips) | 40,00 | 20 |  |
| 54 | Latex gloves with powder | 6,00 | 50 |  |

(ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ)

| Α/Α | ΠΡΟΪΟΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD45 PE-Cy5 anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 700,00 | 8 | fl |
| 2 | CD56 PE anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 700,00 | 1 | fl |
| 3 | Versalyse (λυτικό διάλυμα) (με συνοδό εξοπλισμό) | 250,00 | 4 | fl |
| 4 | CD4 FITC anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 630,00 | 1 | fl |
| 5 | CD3 FITC anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 630,00 | 1 | fl |
| 6 | Διαλύματα ισορροπίας και καθαρισμού Α’ (συνοδός εξοπλισμός) | 110,00 | 4 | fl |
| 7 | CD3/CD19 FITC/PE anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 445,00 | 1 | fl |
| 8 | CD45 PerCy7 ή PE-Cy7 anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 509,00 | 1 | fl |
| 9 | CD3 PacBlue anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 380,00 | 2 | fl |
| 10 | CD4 Pe anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 280,00 | 1 | fl |
| 11 | CD8 QdotR 605 anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 580,00 | 1 | fl |
| 12 | CD19 PerCP ή PE-Cy7 anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 509,00 | 2 | fl |
| 13 | CD16/CD56 FITC anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 245,00 | 1 | fl |
| 14 | CD45 Pasific orange anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 445,00 | 1 | fl |
| 15 | CD16 PE anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 280,00 | 1 | fl |
| 16 | CD56 FITC anti-human μονοκλωνικό αντίσωμα για κυτταρομετρία ροής (με συνοδό εξοπλισμό) | 250,00 | 1 | fl |
| 17 | Διαλύματα ισορροπίας και καθαρισμού Β' (συνοδός εξοπλισμός) | 650,00 | 1 | fl |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 1

- O Κυτταρομετρητής να είναι κατασκευασμένος την τελευταία τριετία, πρόσφατης τεχνολογίας

- Να διαθέτει διάταξη αερόψυκτου Laser  ιόντων Αργού (488nm)

- Να μπορεί να αναλύσει 5 φθορισμούς ταυτόχρονα με ένα Laser

- Να διαθέτει γωνίες συλλογής ευθύγραμμης σκέδασης 1-9ο  και 1- 18ο

- Οι φωτοπολλαπλασιαστές που αντιστοιχούν στα σήματα φθορισμού  να έχουν  φασματική ευαισθησία  185nm έως 900 nm

- Να έχει δυνατότητα προσθήκης 2ου laser και η διάταξη των δύο lasers να είναι  συνευθύγραμμη

- Να έχει δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας των λογαριθμικών σημάτων 20 bit σε όλο το δυναμικό εύρος των φωτοπολλαπλασιαστών για απόλυτη γραμμικότητα και ακρίβεια

- Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων, ο οποίος μπορεί να αναδεύει τα δείγματα πριν την ανάλυση

- Να διαθέτει σύστημα barcode για αναγνώριση των σωληναρίων των δειγμάτων και του φορέα των δειγμάτων (αυτόματου δειγματολήπτη) για αποφυγή λαθών

- Να έχει δυνατότητα μέτρησης απόλυτου αριθμού με δύο τρόπους : μέσω δεδομένων αιματολογικού αναλυτή και με πρότυπα σφαιρίδια

- Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της αντιστάθμισης των φθορισμών (compensation), τόσο κατά τη διάρκεια της λήψης δεδομένων όσο και κατά την ανάλυση των αποθηκευμένων αρχείων

- Να μπορεί να κάνει διόρθωση της αντιστάθμισης των φθορισμών αυτόματα δηλ σε αποθηκευμένα αρχεία που αντιστοιχούν σε panel

- Να διαθέτει πρόγραμμα για  αυτόματη προτυποποίηση  σε όλες τις  εφαρμογές

- O αναλυτής να συνοδεύεται από αυτόματο σύστημα προετοιμασίας δειγμάτων που να μπορεί   ταυτόχρονα να λύνει και να μονιμοποιεί 80 δείγματα τουλάχιστον την ώρα

- Να διαθέτει λογισμικό σύστημα για περιβάλλον WINDOWS για την πλήρη ενσωμάτωση του MS Office κατά τις εφαρμογές

- Να  είναι δυνατή η αυτόματη ανάκληση των αρχείων και από χρήστες δικτύου

- Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η άντληση των εξής πληροφοριών:  όνομα χρήστη, ημερομηνία και διάρκεια απασχόλησης του χρήστη. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής μέσω του λογισμικού των εργασιών συντήρησης

- Να αναφερθούν οι δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης ιστογραμμάτων

- Να έχει την  δυνατότητα ενίσχυσης ασθενών σημάτων φθορισμού κατά τη διάρκεια  της ανάλυσης

- Να έχει την  δυνατότητα ενίσχυσης ασθενών σημάτων φθορισμού  μετά το τέλος της ανάλυσης

- Να είναι δυνατή η αποθήκευση αποτελεσμάτων σε αρχεία Word, PDF ,EXCEL

- Να διαθέτει λογισμικό όπου είναι δυνατή η επεξεργασία αποθηκευμένων αρχείων κυτταρομετρίας (FCS 2.0), από διαφορετικούς αναλυτές κυτταρομετρίας ροής

- Να μπορεί ο χρήστης να δημιουργεί panel ανάλυσης και να εκτυπώνονται αυτόματα προεπιλεγμένα αποτελέσματα (report) ασθενών ανά panel στο οποίο να περιλαμβάνονται και στικτογράμματα από τα σχετικά πρωτόκολλα. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να εξάγονται τα αποτελέσματα σε μορφή Excel και PDF

- Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων, με διαγράμματα Levey Jennings

- Το λογισμικό να διαθέτει βάση δεδομένων με δυνατότητα αποθήκευσης και επανεγκατάστασης αρχείων QC και report

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να  είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον προσφερόμενο αναλυτή

- Tα λειτουργικά αντιδραστήρια  (υγρό περιρροής-sheath fluid),απορρυπαντικό, αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου) του αναλυτή να διαθέτουν CE

- Να δοθεί λίστα εγκατεστημένων αναλυτών από την προσφέρουσα εταιρεία

- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια η propspectus του κατασκευαστή

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 2

- Το σύστημα να χρησιμοποιεί τεχνολογία ακουστικής εστίασης, εξασφαλίζοντας μεγίστη ευαισθησία, μέγιστη ταχύτητα ροής του δείγματος και μεγίστη ευελιξία

- Η συσκευή να μπορεί να μετρά κύτταρα σε υψηλές ροές χωρία απώλεια ευαισθησίας

- Η ροή να δύναται να ρυθμίζεται από 25 – 1000 μl/min

- Το σύστημα να διαθέτει laser στερεάς κατάστασης 405 και 488 nm, επιτρέποντας τη χρήση αντιδραστηρίων σχεδιασμένων για μπλε και βιολετί lasers

- Το σύστημα να μπορεί να συλλέξει 8 παραμέτρους, 6 χρώματα φθορισμού καθώς και forward / side scatter. Έτσι να εξασφαλίζεται η μεγίστη ευελιξία στη συλλογή δεδομένων

- Το σύστημα να επιτρέπει τη ρύθμιση των φωτοπολλαπλασιαστών κατά τη συλλογή δεδομένων

- Το σύστημα να έχει πλήρες compensation matrix, επιτρέποντας τη ρύθμιση της αλληλοεπικάλυψης όλων των καναλιών

- Το σύστημα να επιτρέπει την τροποποίηση των οπτικών μερών χωρίς την ανάγκη παρέμβασης τεχνικού, με plug and play διχρωικούς φακούς και band pass φίλτρα

- Το σύστημα να επιτρέπει τουλάχιστον 6 δεκάδες ανάλυσης για μεγάλη ακρίβεια και να δύναται να συλλέξει 20’000 γεγονότα / δευτερόλεπτο

- Το σύστημα να τροφοδοτείται από απλή παροχή 100-240V χωρίς ειδική υποδομή

- Το σύστημα να χρειάζεται <1 λίτρο υγρών ανά ημέρα λειτουργίας

- Το σύστημα να διαθέτει διαβαθμισμένο όγκο έγχυσης επιτρέποντας απολυτή μέτρηση κυττάρων χωρίς τη χρήση σφαιριδίων αναφοράς

- Το σύστημα να έχει σύστημα ροής 200 μικρομέτρων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εμφράξεις από υλικό

- Το σύστημα να συλλέγει παραμέτρους Ύψους, Περιοχής και εύρους σε όλες τις παραμέτρους σκέδασης και φθορισμού

- Το σύστημα να δύναται να αναλύει σωμάτια μεγέθους από 1 – 45 μm

- Το σύστημα να συλλέγει δεδομένα και να τα αποθηκεύει στο standard FCS 3.0 τύπο αρχείου για εύκολη ανάλυση

- Το λογισμικό να διατίθεται με άδεια χρήσης δωρεάν τόσο για τη συλλογή όσο και για την ανάλυση των δεδομένων

- Το λογισμικό να είναι  εύκολο στη χρήση, και να βασίζεται στην πλατφόρμα Windows για εύκολη πλοήγηση και εξοικείωση

- Το λογισμικό να επιτρέπει ανάλυση κατά τη διάρκεια της συλλογής ή μετά τη συλλογή των δεδομένων

- Το λογισμικό να επιτρέπει τη δημιουργία διαγραμμάτων dot plot, density plot, histogram, με γραμμικούς, λογαριθμικούς και γραμμολογαριθμικούς άξονες

- Το λογισμικό να επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση και τερματισμό της λειτουργίας του οργάνου καθώς και ευρέως χρησιμοποιούμενων λειτουργιών

- Το λογισμικό να επιτρέπει τον εύκολο χειροκίνητο όσο και αυτόματο υπολογισμό της φασματικής αλληλοεπικάλυψης (compensation)

- Το λογισμικό να επιτρέπει back-gating, επικάλυψη διαγραμμάτων, παράγωγες παραμέτρους και gating με λογική Boole

- To λογισμικό να επιτρέπει επιλογή διαφόρων επιπέδων πρόσβασης στους χρήστες και εξαγωγή δεδομένων και διαγραμμάτων σε εφαρμογές Office

- Το σύστημα να έχει διαστάσεις που να επιτρέπουν την τοποθέτηση του σε εργαστηριακό πάγκο ή σε κυτταροκαλλεργητικό hood νηματικής ροής για άσηπτη λειτουργία, όπως επίσης εύκολη μεταφορά από ένα άτομο, καθώς και χειρισμό από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

- Να μην απαιτούνται ειδικές υποδομές περιβαλλοντικές ή ηλεκτρομηχανολογικές

- Η εισαγωγή δείγματος να επιτρέπει σωληνάρια από 17 mm x 100 mm έως 8.8 x 45 mm

- Όλα τα υγρά του συστήματος να περιέχονται εντός του σώματος του οργάνου για εύκολη πρόσβαση και εναλλαγή και μείωση του χρησιμοποιούμενου χώρου

- Το όργανο να έχει μικρή κατανάλωση ρεύματος και να έχει μικρή χρήση υγρών, ώστε να δημιουργεί ελάχιστο όγκο αποβλήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-